Dotyczy zadania pt.: „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018.

| FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |
| Rok produkcji 2018 |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Leże fotela min. 3-segmentowe: segment pleców, segment siedziska, segment nóg | TAK |  |
|  | Fotel osadzony na kolumnie o przekroju kwadratu gwarantującej stabilność fotela. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wykonane z zastosowaniem pianki poliuretanowej i niepalnej antystatycznej tapicerki odpornej na mycie i dezynfekcją. Kolorystyka tapicerki dostępna w min. 30 kolorach | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 550-750mm realizowana z pilota przewodowego | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. -50/+950 wspomagana sprężyną gazową | TAK, podać |  |
|  | Segment nóg z możliwością wypoziomowania wyposażony w podparcie stóp wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wysuwana podpórka stóp regulowana w zakresie min. 250mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu siedziska względem podstawy fotela o kąt 3600. Blokada obrotu siedziska. | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska 500-600mm | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu pleców 500-600mm | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu nóg 400-500mm | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie robocze min. 150kg | TAK, podać |  |
|  | Waga fotela max. 50kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy: max. 140 VA | TAK, podać |  |
|  | Podstawa fotela czteroramienna, stabilna, o wymiarach 600x700mm wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania fotela | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - odejmowane tapicerowane podpórki rąk - wielopozycyjny tapicerowany podgłówek laryngologiczny regulowany w trzech płaszczyznach, regulacja kąta odchylenia podgłówka 0/-900, regulacja wysokości podgłówka w zakresie min. 250mm | TAK, podać |  |

| KOZETKA LEKARSKA |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |
| Rok produkcji 2018 |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali węglowej, lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | Leże 2-segmentowe, tapicerowane pianką poliuretanową i materiałem zmywalnym typu skaj | TAK |  |
|  | Szerokość leża 550-600mm | TAK, podać |  |
|  | Długość leża 1850-1950mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość 500-550mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąt pochylenia podgłówka w zakresie min. -400/ + 400 | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie robocze min. 180kg | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - uchwyt na podkład jednorazowy pod segmentem pleców, - podłokietnik do wkłucia dostawiany do 1 szt. kozetki wykonany ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości w zakresie min. 500 do 800mm osadzony na tworzywowej podstawie 5-cio ramiennej o średnicy 500mm, podpora pod rękę osadzona na przegubie kulowym, profilowana w kształcie litery „U” wykonana z poliuretanu regulowana w 3 płaszczyznach – 1szt. | TAK |  |

| LAMPA ZABIEGOWA |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |
| Rok produkcji 2018 |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym | TAK |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
|  | Średnica kopuły do 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |
|  | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
|  | Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) | TAK, podać |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK, podać |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy max. 19 W | TAK, podać |  |
|  | Waga do 35 kg | TAK, podać |  |
|  | Żywotność źródła światła min 40.000 godz. | TAK, podać |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
|  | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK |  |

| STÓŁ ZABIEGOWY/ DO BADAŃ |
| --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |
| Rok produkcji 2018 |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | Konstrukcja stołu nośna wykonana ze stali węglowej, lakierowana proszkowo, oparta na systemie ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu | TAK |  |
|  | Leże 2-segmentowe, tapicerowane pianką poliuretanową o grubości min. 60mm oraz niepalną tapicerki z powłoką winylu. Materiał tapicerski przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny odporny na pleśń i plamy. Kolorystyka tapicerki dostępna w min. 30 kolorach. Kształt materaca obły o zaokrąglonych rogach. | TAK |  |
|  | Szerokość leża 650mm (+/- 50mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość leża 1950mm (+/- 50mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu pleców 770mm (+/-30mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu głównego 1100-1200mm | TAK, podać |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min. 550-900mm realizowana za pomocą dźwigni nożnych w podstawie stołu po obu stronach leża | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0/+800 wspomagana sprężyną gazową, dźwignia blokady sprężyny gazowej dostępna z obu stron stołu | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stołu z możliwością jego poziomowania przy nierównościach podłoża wyposażona w 4 regulowane stopki | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 podwójne koła ułatwiające przesuwanie stołu, z systemem ich podnoszenia i opuszczania w czasie bieżącej eksploatacji. Dźwignie systemu kół umieszczone w podstawie po obu stronach stołu od strony segmentu pleców. | TAK |  |
|  | Obciążenie robocze min. 220kg | TAK, podać |  |
|  | Waga stołu max 60kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - uchwyt na podkład jednorazowy pod segmentem pleców, | TAK |  |

###### Uwaga: Oferowany sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w/w dokumentów.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)