Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane dla Wideokolonoskopu – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

UWAGA: Opisany poniżej sprzęt musi być kompatybilny z  posiadanym przez Pracownię procesorem Evis Exera II CV-165 firmy Olympus oraz monitorem LCD – Olympus OEV 191H

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez szpital procesorem EVIS EXERA II CV -165 źródłem światła EVIS EXERA II CLE – 165 firmy Olympus . Bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. | Tak |  |  |
| 2. | Wbudowany przetwornik CCD „kolor” | Tak |  |  |
| 3. | Kat obserwacji | Minimalnie 140° - podać |  |  |
| 4. | Głębia ostrości | 3-100mm - podać |  |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna sondy | Maksymalnie 12,8mm - podać |  |  |
| 6. | Średnica kanału roboczego | 3,7mm - podać |  |  |
| 7. | Kąt zagięcia końcówki w górę /w dół | Minimalnie 180°/180° - podać |  |  |
| 8. | Kąt zagięcia końcówki w prawo/ w lewo | Minimalnie 160°/160° - podać |  |  |
| 9. | Długość robocza | Minimalnie 1330mm - podać |  |  |
| 10 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Tak |  |  |
| 11. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideokolonoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |
| 12. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |
| 13. | Programowalne przyciski endoskopowe. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC, sterowanie pompą wodną | Min. 4 - podać |  |  |
| 14. | Test szczelności videoendoskopu powinien odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i automatyczne podanie powietrza pompą (załączyć do oferty atest na tester szczelności, dopuszczający go do użytku wykonany wg powyższego opisu) | Tak załączyć |  |  |
| 15. | Wyposażenie niezbędne do użytkowania i konserwacji | Tak, podać |  |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty dla oferowanego asortymentu w j. polskim, Karta katalogowa opisująca oferowany przedmiot zamówienia pochodząca od producenta lub dystrybutora. Katalog opisujący akcesoria dodatkowe itp. | TAK, załączyć |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |  |
|  | Termin dostawy do 45 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprze targowej) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) **) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |  |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wynosi do 72 godziny z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy naprawa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego „czas reakcji” liczony jest do momentu przyjazdu techników do Szpitala. Natomiast, gdy naprawa będzie odbywać się w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt transport kurierem urządzenia do i z serwisu, jednocześnie respektując „czas reakcji”, o którym mowa powyżej. | TAK podać | .................... godzin |  |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 5 dni roboczych), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km | .................... km |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu związanych z wadą tkwiącą w tym elemencie (podzespole), po których zostanie on wymieniony na nowy wolny od wad egzemplarz wynosi maksymalnie 3 naprawy. | TAK podać |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |  |

###### *)Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

*) Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

**) Harmonogram działań serwisowych zgodny z wymaganiami producenta urządzenia ma określać terminy, w jakich powinny odbywać się przeglądy gwarancyjne (za jakie odpowiada Wykonawca sprzedający urządzenie) oraz pogwarancyjne (które nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego i za które odpowiada Kupujący urządzenie – SP ZOZ ZSM). Zgodnie z tymi wymaganiami ustalony powinien być termin pierwszego, ewentualnie drugiego przeglądu gwarancyjnego (patrz: wymagania producenta; należy pamiętać, że Sprzedający ma udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji). W opisie dotyczącym przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych należy wskazać, w jakim terminie od zakupu / ewentualnie po jakim czasie użytkowania urządzenia należy np. dokonać przeglądu: 1) optyki urządzenia, 2) elementów mechanicznych, 3) „próby szczelności”, 3) wymiany (jeżeli jest koniczna) podzespołów zużywalnych, 4) testowania elektroniki urządzenia,              5) wykonać kalibracje urządzanie (jeżeli konieczność takiej wskazuje producent), itp. Harmonogram (terminarz) powinien zatem opisywać, w jakim czasie od zakupu Kupujący musi być przygotowany na dokonanie ww. niezbędnych działań związanych z przeglądem serwisowym zalecanym przez producenta urządzenia (i takie serwisy / przerwy w działaniu urządzenia zaplanować) .