|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM / ZP/230/16.2/2013

# Chorzów, dnia 04.06.2013r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:  pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzone w oparciu 
o przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 3 części” - części nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść pytań 
i udziela wyjaśnień.

Dotyczy załącznika nr 2.3 do SIWZ – Część nr 3 zamówienia: Respirator – 1 sztuka

Pytanie nr 1: Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający zrezygnuje z wdechowego i wydechowego filtru wielokrotnego użytku wraz ze skraplaczem jako rozwiązania stosowanego przy wielorazowych drenach pacjenta? Wymóg stosowania filtrów ze skraplaczem jest charakterystyczny dla jednego producenta. Większość producentów stosuje jednorazowe filtry na wdechu i wydechu.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora z ww. filtrem jednorazowym.

Pytanie nr 2: Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu jako charakterystycznego dla NBP 84 oferowanego przez firmę TYCO? W punkcie tym zostały zastosowane nazwy własne będące znakiem towarowym firmy TYCO.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na respirator posiadający wymagane w SIWZ parametry, funkcje i tryby bez względu na firmowe nazwy np. „dopuszcza PPS zamiast PAV”.

Pytanie nr 3: Dot. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści respirator bez oddzielnej opcji wspomagania oddechu spontanicznego objętością VS wyposażony w opcje proporcjonalnego wspomagania oddechu spontanicznego (PPS-proportional pressure support), która umożliwia oddzielną regulację stopnia wspomagania objętościowego VS i przepływowego FS? Przy FS = 0% występuje wyłącznie wspomaganie objętościowe oddechu spontanicznego VS.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający podtrzymuje parametry respiratora wymagane w pkt. 21 opisu załączonego do SIWZ.

Pytanie nr 4: Dot. Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych regulowany jest w zakresie 6 -120 l/min? Jest to zakres wystarczający do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora posiadającego szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych regulowany w zakresie 6 -120 l/min.

Pytanie nr 5: Dot. Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH2O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym?

Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na respiratora zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ujętych w pkt. 38 załącznika do SIWZ.

Pytanie nr 6: Dot. Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający kształtowanie fali oddechowej za pomocą parametru kształtu fali  przyspieszenia przepływu RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny opadający kształt fali przepływu?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora posiadającego proponowane powyżej parametry.

Pytanie nr 7: Dot. Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wspomagający w trybach BIPAP i APRV oddech spontaniczny na poziomie niskiego ciśnienia? Ten sposób wspomagania jest znacznie bezpieczniejszy dla pacjenta.

Pytanie nr 8: Dot. Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym wszystkie elementy układu pacjenta, łącznie z zastawka wydechową i przepływomierzem podlegają sterylizacji co eliminuje konieczność stosowania filtrów przeciwbakteryjnych i ułatwia proces przygotowania respiratora do pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 7 i nr 8: Nie. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia ujęty w SIWZ.

Pytanie nr 9: Dot. Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący kalkulowaną z nastawionych parametrów oddechowych wartość I:E? Ułatwia to znacznie nastawianie parametrów czasowych wentylacji.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w ofercie przetargowej respiratora posiadającego wyżej proponowane parametry.

Pytanie nr 10: Dot. Pkt. 70 Czy Zamawiający dopuści respirator bez stopniowania aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej?  Jest to cecha unikalna występująca tylko w respiratorach Tyco 840 i jako taka nie powinna zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych znaleźć się w wymaganiach granicznych SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza respirator bez stopniowania aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej.

Pytanie nr 11:  Dot. Pkt. 84 Czy Zamawiający dopuści respirator bez wydzielonego alarmu zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta wyposażony w układ alarmowy wykrywający załamanie drenów oddechowych? Wydzielony alarm zatkania gałęzi wydechowej to rozwiązanie unikalne, występujące tylko w  respiratorach Tyco 840 i wymaganie takie nie powinno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych znaleźć się w wymaganiach granicznych SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza respirator bez wydzielonego alarmu zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta i wyposażony w układ alarmowy wykrywający załamanie drenów oddechowych.

Pytanie nr 12: Dot. Pkt. 94 Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w wydechowy filtr przeciwbakteryjny, którego konstrukcja umożliwia jednakże wentylację zarówno z filtrem jak i bez filtru wydechowego? Konstrukcja aparatu uniemożliwiająca wentylację bez filtru wydechowego jest unikalną cechą respiratora Tyco 840 i jako taka nie powinna zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych znaleźć się w wymaganiach granicznych SIWZ. Wszystkie inne respiratory umożliwiają wentylację zarówno z filtrem jak i bez filtru wydechowego.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie. Zamawiający oczekuje realizacji dostawy respiratora zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13: dotyczy p. 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 5 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak.

Pytanie nr 14: dotyczy p. 3. Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z innym nazewnictwem i rodzajem oprogramowania niż VV+; TC; RM; PAV+; LC, które to pakiety oprogramowania o takiej terminologii występują tylko i wyłącznie w jednym urządzeniu dostępnym na rynku? Tak postawiony wymóg ogranicza całą konkurencję.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego respiratora o innym nazewnictwie parametrów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia posiadającego funkcje i tryby wymagane w SIWZ.

Pytanie nr 15: dotyczy p. 21 Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VS ale z dodatkową unikalną funkcją do automatycznego odzwyczajania pacjenta od respiratora, funkcją SBT?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 16: dotyczy p. 22 Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający szeroką gamę możliwości pomiarowych takich jak procedurę ujemnej siły wdechu, procedurę pojemności życiowej, procedurę odzwierciedlającą aktywację mięśniowo- nerwową pacjenta w trakcie oddechu spontanicznego oraz nie wymagający okresowej wymiany, nieużywalny czujnik tlenowy działający w oparciu o paramagnetyczne właściwości tlenu umożliwiający bardzo dokładne i szybkie pomiary ale bez wentylacji proporcjonalnej opisanej w tym punkcie? Dodatkowo, proponowane przez nas urządzenie posiada unikalną funkcję określenia minimalnej ilości oddechów w wentylacji NIV – nieinwazyjnej wentylacji przez maskę wymaganej przez Zamawiającego oraz w wentylacji CPAP. Określanie minimalnej ilości oddechów pozwala na automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy przekroczeniu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Oczywiście ta funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane jeśli ilość oddechów przekroczy ustawioną liczbę oddechów minimalnych. Ta unikalna funkcja pozwala na pośrednie określenie minimalnej dostarczanej do pacjenta objętości minutowej, jest to idealne zabezpieczenie przy oddechu spontanicznym, gdzie oddechy te są wspomagane w sposób zsynchronizowany w zależności od aktywności oddechowej pacjenta oraz ustawień użytkownika.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 17: dotyczy p. 24, 26, 27

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator nieznacznie różniący się w wymaganych parametrach a nawet przykracający niektóre z nich miedzy innymi częstość oddechów regulowana w zakresie od 3 do 120/ minutę oraz od 1 do 60 oddechów/ minutę w trybach SIMV- VC/ SIMV- PC, szczytowy przepływ wdechowy w zakresie od 2 do 160 l/min u dorosłych i dzieci w zakresie 2 do 90 l/min, oraz stosunek czas wdechu do wydechu I:E 1:9: 4:1 z możliwością nastaw czasu wdechu 
Ti: 0,25 do 15 s? Są to różnice nie wpływające na jakość i możliwości pomiarowe oraz możliwości prowadzenia wentylacji pacjenta.

Pytanie nr 18: dotyczy p. 31, 33

Czy Zamawiający zaakceptuje szerszy zakres regulacji PEEP oraz zakres regulacji niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji Bi- Level, gdzie PEEP wyłączony = 0 cmH20,  a dalsze możliwości regulacji wynoszą od 1 do 50 cmH2O?

Odpowiedź na pytanie nr 17 i nr 18: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora o proponowanych powyżej parametrach.

Pytanie nr 19: dotyczy p. 34, 35

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający czas wysokiego poziomu ciśnienia nieznacznie odbiegający od wymaganego a mianowicie od 0,25 do 15 s oraz skokowo co 50 ms regulowany czas narastania przepływu/ciśnienia?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 20: dotyczy p. 37, 38

Czy Zamawiający zgodzi się za zaoferowanie respiratorów posiadających przepływowy oraz ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od 1 do 9l/min oraz od -0,25 do -10 cmH2O? Respirator ma także możliwość regulacji przepływu bazowego w szerokim  zakresie od 2 do 10 l/min oraz do 20 l/min przy NIV, co pozwala na szybką reakcję na zmianę przepływu, ciśnienia oraz zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania respiratora o parametrach opisanych powyżej.

Pytanie nr 21: dotyczy p. 40
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator nie posiadający możliwości bezpośredniego wyboru rodzaju krzywej przepływu prostokątnej i opadającej ale z możliwością kształtowania tej krzywej pośrednio za pomocą odpowiednich ustawień czasowych wentylacji dostosowując kształt do patologii oddechowej pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora o parametrach zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 22: dotyczy p. 59

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji i prezentacji kalkulacji stosunku I:E bazującej na podstawie parametrów czasowych respiratora?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Tak.

Pytanie nr 23: dotyczy p. 51, 94

Czy Zamawiający zaakceptuje konstrukcję respiratora umożliwiającą operatorowi pełną kontrolę nad stanem sterylności sprzętu, co w szczególności jest ważne u pacjentów z chorobą zakaźna, poprzez możliwość sterylizacji zastawki wydechowej i czujnika przepływu oraz z możliwością zastosowania lub nie stosowania filtrów wydechowych w układzie oddechowym?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia ujęty w załączniku do SIWZ.

Pytanie nr 24: dotyczy p. 52

Czy poprzez stwierdzenie „integralny pomiar stężenia tlenu” Zamawiający wymaga również aby pomiar stężenia tlenu w respiratorach wykonywany był za pomocą niezużywalnych czujników tlenowych? Ta wersja technologiczna czujników bardzo znacząco ograniczy koszty późniejszej eksploatacji urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga, aby pomiar stężenia tlenu w respiratorach wykonywany za pomocą niezużywalnych czujników tlenowych.

Pytanie nr 25: dotyczy p. 1, 95

Czy Zamawiający zaakceptuje szeroko stosowane filtry jednorazowe wdechowych i wydechowych

i zechce określić ilość filtrów rekompensujących filtry wielorazowe? Filtry wielorazowe stosowne są praktycznie tylko przez jednego producenta do urządzeń o konstrukcji wymagającej użycia tylko tego rodzaju filtrów.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający akceptuje ww. filtry jednorazowe.

Zamiennie za filtr wielorazowy należy ująć w ofercie po 100 sztuk filtrów jednorazowych.

Pytanie nr 26: pkt. 106

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.”?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w piśmie o symbolu SP ZOZ ZSM / ZP/230/16.1/2013 z dnia 03.06.2013r. (odpowiedź na pytanie nr 3).

Pytanie nr 27: Pytanie 15, pkt. 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Czas naprawy do 5 dni jeżeli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.  W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 5 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej  (tj. 5 dni) niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności”?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający podtrzymuje treść pkt. 107 załącznika nr 2.3 do SIWZ zgodną z treścią odpowiedzi udzielonej w piśmie o symbolu SP ZOZ ZSM / ZP/230/16.1/2013 z dnia 03.06.2013r. (odpowiedź na pytanie nr 2).

Pytanie nr 28: Dot. zał. nr 2.3 do SIWZ (Respirator – 1 sztuka)

- Czy Zamawiający będzie wymagał automatycznych lub programowanych westchnień?

- Czy ze względu na dużą ilość danych gromadzonych i wyświetlanych przez respirator, Zamawiający będzie wymagać większego, pojedynczego minimum 15 calowego ekranu respiratora?

- Czy Zamawiający będzie wymagać w przyszłości możliwości rozwinięcia respiratora o pomiar CO2?

- Czy Zamawiający będzie wymagać w przyszłości możliwości rozwinięcia respiratora o dodatkowy tryb wentylacji typu SmartCare?

- Czy Zamawiający będzie wymagać w przyszłości możliwości rozwinięcia respiratora o wykonanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne bezpośrednie automatyczne zwiększenie ciśnienia szczytowego i PEEP ?

- Czy Zamawiający będzie wymagać w przyszłości możliwości rozwinięcia respiratora o dodatkowy tryb wentylacji typu MMV?

- Czy Zamawiający będzie wymagać regulacji objętości  pojedynczego oddechu w trybie VCV od 20 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Powyższe pytania Wykonawca przesłał dnia 03.06.2013r. o godz. 13.43 po terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 38 ust. 1a) ustawy PZP (oraz zapisami zawartymi w SIWZ cześć IV pkt. 3) pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Jednocześnie zamawiający informuje, że oczekuje złożenia oferty przetargowej na urządzenia medyczne zgodnej z parametrami ujętymi w SIWZ z uwzględnieniem dopuszczeń ujętych w pismach o symbolu SP ZOZ ZSM/ZP/230/

16.1/2013 i SP ZOZ ZSM/ZP/230/16.2/2013.